1. **医用冰箱**

1、产品容积：有效容积≥700L。

2、外部尺寸：高度≤2000mm，宽度≤1100mm，深度≤780mm，方便储存药品。

3、制冷系统：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音；具备自动化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。

4、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。

5、控温性能：风道式强制冷气循环系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。

6、温度显示：显示精度0.1℃。

7、产品配置：12个药品塑搁架，带标签卡，方便存放药品标识，且易于清洗。门体带锁设计，防止随意开启；4个万向脚轮（其中2个自带刹车锁止功能），移动固定方便。

8、报警功能：声音蜂鸣，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，药品存放更安全。

9、蓄电池：提供≥48小时显示及报警功能。

10、运行安全：当控制/报警传感器发生故障时，压缩机规律智能开停，确保药品存储安全。

1. **化疗消毒床**

1、用于血液肿瘤治疗中、化疗后等粒细胞缺乏期的患者；

2、需符合国家标准，洁净度罩内整体百级ISO5级；

3、可单独控制，配有消毒杀菌时间控制器，方便医护人员操作。